**附件2：**

**医疗设备技术参数确认表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | |  | **地点** | 医学装备科会议室 | | | |
| **论证小组签名：**  **监督人员签名：** | | | | | | | |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | | | 单位 | 数量 | 预算（元） |
| 1 | 手持式麻醉喉镜 | 1.内部适配电压：DC 5V；  ▲2.图像分辨率：不小于 4.3 lp/mm；  3.光源照度：不小于 600 lux；  4.景深：20-100mm；  5.色温：不小于 5000k；  6.镜头系统分辨率：不小于720 x 480；  7.显示屏尺寸：不小于3 英寸彩色液晶显示屏；  8.结构设计：由显示部件、镜片支架部件（摄像头、LED灯、防雾装置）、充电器组成，使用时配合有注册证的一次性叶片使用喉镜片配合使用；  ▲9.显示屏旋转角度：前 40°、后 140°、左右 0-180°，公差±10°；  ▲10.喉镜具有防雾装置；  ▲11.具有照相、摄录功能；  12.视场角：镜前端为弧形设计视场角≥ 65°；  13.内置可充电式锂电子合物电池，具备电池短路保护、过电流断电保护、过充保护，低电量提示；  14.镜片应用表面温度不超过 41℃；  15.连接一次性电子视频喉镜片的强度可承受10N力；  16.充电时间＜3.5小时；连续放电时间达120分钟以上，充电次数≥500次；  17.整机重重量：＜240克；  18.像素：100万像素；  19.最大存储空间：不小于16G；  20.备符合工业产品防护等级（防水等级）不低于“ IPX4 ”. 防水等级为 4 级；  21.适配一次性使用电子视镜片尺寸：可配合使用的一次性使用电子视频喉镜片。  22.质保期一年；  23.配置清单（包含但不限于）  主机 1台；  一次性使用喉镜片 3片。 | | | 台 | 1 | 29800 |