报价表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 单位 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腔内灌注泵 | 一、产品参数功能: 1.医疗器械注册要求安全分类I类BF型; 2.电源110~220V 50Hz，额定功率≤150VA; 3.采用5寸液晶屏显示，实时显示对各种功能数据(实际流量、实际压力等)精准监测。 4.采用挤压式供水，液体介质对腔体进行加压膨胀，形成可视空间，清洗腔内污血，术中观察方便，手术视野清楚，便于操作； 5、应用范围：泌尿科、妇科、骨科、脑外科、肛肠科、普外科等手术均适用; 6.冲洗压力设定范围15~700mmHg，调节步长±1mmHg; 7.冲洗流量设定范围10ml~1500ml/min，调节步长±0.01L/min; 8.负压吸引压力设定范围100ml~400mmHg，调节步长±1mmHg; 9.吸引流量设定范围1000ml~30000ml/min，调节步长±1L/min; 10.配件可低温等离子和高温高压消毒，需与其他品牌主机完美配合使用; 11.运行方式：连续运行，压力及流量由电脑自动控制，过压时自动停止、欠压时自动运行。 12.整机运行噪声≤55dB(A)。 二、产品配置清单: 1、主机 1台 2、灌注泵管路1套 3、硅胶膜片 4片 4、电源线1根 5、负压吸引瓶2000ML 1个 6、硅胶管φ6*10mm*2000mm长1根 6、硅胶管φ6*10mm*500mm长1根 7、保险丝管 2个 8、使用说明书1份: | 台 | 1 |  |

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 单位 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 牙科手机注油机 | 工作条件 1.1 环境温度：5℃-40℃，相对湿度10%-80% 1.2 输入气压：0.55-0.65Mpa 1.3 电源：220VAC，50Hz，10A 1.4 额定功率：30W 1.5 防水等级：IPX1 2.技术参数 2.1 全自动控制方式，符合感控要求;省事、高效为诊所助力; 2.2 外型小巧，敞开式设计，操作功能面板设计简洁; 2.3 ★快插式设计; 2.4 ★12个孔位(标配8高、4 低)接头注油，可自由选配接头组合。 2.5 ★喷雾式注油法 2.6 ★油量控制分配阀:油量控制结构设计 2.7 缺油提示：配有监测系统，无油时自动报警提示。加油后自动吸油功能，防止油管路产生空管。 2.8 配有小抽屉，可存放小器械和废油的收集。 2.9 配有养护油。 2.10 ★三种注油模式:M1标准注油模式、M2快速注油模式、M3中轴注油模式 1)标准注油模式 2)快速注油模式 两种注油模式注油量相同 3)中轴注油功能：独立式一键操作 | 台 | 1 |  |